- AMAÇ

x içerisinde kullanılan ölçüm ekipmanlarının kalibrasyon ve doğrulama aralıklarının sürecini tanımlamayı amaçlamaktadır.

- KAPSAM

x içerisinde kullanılan tüm ölçüm ekipmanlarını kapsar.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

Kalibrasyon: Belirli koşullar altında, bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya, bir referans malzemenin verdiği değerler ile ölçüm standartları ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisi olarak tanımlanır.Akredite kuruluşlar tarafınca yapılır.

Doğrulama: Kalibrasyonu yapılmış bir referans malzeme ile ölçü aletinde sapma olup olmadığının ara kontrol ile karşılaştırılması.

Kalibrasyon Sertifikası: Ölçü aletlerinin ve ölçme sistemlerinin hatasının kestirilmesini ve belirli bir skala doğrultusunda değerler verilmesini sağlayan doküman.

- UYGULAMA

  - Kalibrasyon Frekansının İlk Belirlenmesi

    - Ölçü aleti fabrikaya ilk alındığında daha önce bu ürün grubundaki, ölçü aletinde kalibrasyonu ile alakalı bir sertifika problemi yaşanmış mı? Ölçü aletine ait NG olma kondisyonu incelenir.Marka, model,üretici bazında inceleme yapılır.

    - Yapılan incelemeler sonucunda aynı marka,model,üretici vb. veriler ile ölçü aleti kondisyonu öngörülür.

    - Üretici ile iletişim sağlanabilirse tavsiye kalibrasyon periyodu talep edilir.

    - Cihazın kullanım yerine göre kalibrasyon periyodu öngörülür.(Saklama koşulları kutu vb.)

    - Cihazın kullanım sıklığına göre.

  - Kalibrasyon Periyodu Uzatma

    - Kalibrasyon periyodunu uzatmak için son 3 kalibrasyon sertifikasına göre belirlenen max.sapmanın %80 içinde olup olmadığına bakılır.

Formül   : Max Sapma*80/100 = Sonuç

Örnek   : 0.02*80/100 = 0.016

    - Son 3 sertifika belirlenen max.sapmanın %80 içinde ise mevcut kalibrasyon aralığının ¼ ‘ü kadar ilave aralık eklenir.

Formül   : Mevcut Frekans / 4 = Sonuç

Örnek    : 12 Ay / 4 = 3

Örnek    : 12 + 3 = 15 Ay

    - Kalibrasyon sertifikaları arasında %30 sapma farkı var ise frekans/2 kuralı uygulanır.

  - Kalibrasyon Periyodu Kısaltma

    - Kalibrasyona gönderilen ölçü aleti sertifikası max.sapmanın %80’ini aşmış ise mevcut kalibrasyon aralığının ½ ‘si kadar periyot kısaltılır.

Formül   : Mevcut Frekans / 2 = Sonuç

Örnek    : 12 Ay / 2 = 6

Örnek    : 12 - 6 = 6 Ay

    - Kalibrasyon sertifikaları arasında %30 sapma farkı var ise Frekans/2 kuralı uygulanır ve frekans aralığı kısaltılır.